	醫療品質雜誌(第二卷第二期)

	項目
	內 容
	作者

	
	研究報告2

縮短兒科加護病房呼吸器管路裝置時間

Shortening the Time of Setting Up Mechanic Ventilator Circuit in Pediatric Intensive Care Unit
	黃淑馨(Shu-Hsin Huang)
侯欣儀(Yan-Yee Hou)

陳雯雯(Wen-Wen Chen)

莊芙蓉(Fu-Jung Chuang)
劉貴芳(kuei-Fang Liu)

陳虹丹(Hung-Tan Chen)

余麗琴(Li-chin Yu)

	摘 要

	本活動主要是基於兒科加護病房病患病情改變須緊急裝置呼吸器時，呼吸器管路裝置作業複雜，護理人員在裝置管路上花費許多時間。因而在最經濟之人力及財力成本考量下，如何縮短呼吸器管路裝置時間，使病患迅速得到最佳醫療照顧以穩定病情，舒解護理人員急救時之壓力，而引發了改善動機，此活動期間為87年12月1日至88年5月4日。經測量人員每次裝置呼吸器管路時間耗時平均為7分53秒。分析其主要原因有：一、管路材質相同無法辦識；二、管路銜接未作標示；三、配件放置地點不集中。
因此針對重要原因研擬改善對策有：
一、進出口管路用不同顏色區分；
二、進出口管路以圈圈數作標記；
三、同類配件集中放置。
經不斷持續改善後，其結果：
一、呼吸器管路裝置時間平均為3分26秒/次，節省4分27秒/次。
二、裝置管路26次/28天，每月平均節省115分42秒，並節省護理人力成本375元。
三、護理人員滿意度由改善前50%提升至90%。
由此次團結圈活動中，不但節省護理人員裝置呼吸器管路時間，進行團結圈過程中發揮團隊精神，提高護理同仁工作效率，進而提升護理人員急症照護品質。
(醫療品質2002；2:2，37-47)
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